| VŠB-TU Ostrava |  | # Katedra elektrických měření |  | ## Fakulta elektrotechniky a informatiky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum měření: |  | 1 | ## měření napětí a proudu | Studijní skupina: |
| Datum odevzdání: | Hodnocení: |  |  | Jméno a příjmení 1. studenta: |
|  |  |  |  | Jméno a příjmení 2. studenta: |

Cíl měření:

Poznat základní vlastnosti analogových a číslicových přístrojů pro měření napětí a proudu

Porozumět jednotlivým typům chyb měření, jejich výpočtu a případné korekci

Seznámit se s vyhodnocením nejistoty výsledku provozního měření

Seznámit se s principem ověřování třídy přesnosti analogových měřicích přístrojů

Seznámit se s obsluhou a použitím klešťového multimetru

Zadání:

- Na jednom zadaném rozsahu (1,2 V ; 2,4 V) analogového voltmetru ML 10 změřte stejnosměrná napětí na všech odbočkách odporového děliče. Napětí připojené na měřený dělič přitom nastavte tak, aby výchylka analogového voltmetru byla maximální. Vyhodnoťte absolutní a relativní chyby metody, způsobené malým vnitřním odporem analogového voltmetru a absolutní i relativní chyby údajů voltmetru. Výsledky měření korigujte o zjištěné chyby metody (viz poznámka níže). Všechny potřebné údaje a výsledky měření zpracujte do přehledné tabulky. K libovolnému řádku tabulky (který je ovšem nutno vhodně označit) uveďte příklad výpočtu.

Odpojte analogový voltmetr a totéž měření proveďte pomocí 4 1/2 místného digitálního multimetru, a to pouze s tím rozdílem, že chybu metody způsobenou tímto přístrojem zanedbáte. Výsledky opět zpracujte do tabulky a uveďte příklad výpočtu.

Poznámka: Jednotlivé hodnoty napětí na odbočkách děliče určete výpočtem (uvažujte přitom, že dělič není zatížen žádným měřicím přístrojem ).

- Na výstupu zdroje z předchozí úlohy nastavte a změřte pomocí 3 1/2  místného multimetru libovolnou ustálenou hodnotu v rozmezí 10,00 - 19,99 V (číslice na posledním místě displeje by se neměla měnit         po dobu asi 1 minuty). Určete nejlepší odhad x výsledku tohoto provozního měření a jeho standardní nejistoty uA , uB , uC , za předpokladu zanedbatelné chyby metody i zanedbatelného vlivu vnějšího prostředí. Dále určete rozšířenou kombinovanou nejistotu U provedeného měření s konfidenční úrovní 95 % (předpokládá se rovnoměrné rozdělení pravděpodobností hodnot měřené veličiny, a to v mezích základní chyby měřicího přístroje).

Poznámka: Do protokolu uveďte příslušné výpočty včetně použitých vzorců a na závěr zapište výsledek 	měření v předepsaném formátu.

- Ověřte třídu přesnosti stejnosměrného analogového voltmetru s rozsahem 30 V  pomocí přesného analogového voltmetru ML 20. Naměřené a vypočtené hodnoty zpracujte do tabulky, sestrojte příslušnou korekční křivku a připojte příklad výpočtu. V případě, že voltmetr nevyhovuje ověřované třídě přesnosti, uveďte, které nejbližší třídě vyhovuje.

Doporučený postup: Úlohu zapojte podle níže uvedeného schéma. Dle normy je třeba před zahájením měření zahřívat kontrolovaný přístroj jeho vlastní spotřebou (tj. při jeho plné výchylce) po dobu 30-ti minut. Tuto dobu využijte k výpočtu chyb a nejistot z předešlých bodů zadání. Ke kontrole výsledků použijte virtuálního přístroje, který spustíte myší kliknutím na ikonu CEUM.exe.

VN

V

U

4.		Ověřte třídu přesnosti stejnosměrného analogového miliampérmetru s rozsahem 100 mA pomocí zadaného přístroje. Naměřené a vypočtené hodnoty zpracujte do tabulky, sestrojte příslušnou korekční křivku a připojte příklad výpočtu. V případě, že miliampérmetr nevyhovuje ověřované třídě přesnosti, uveďte, které nejbližší třídě vyhovuje.

Doporučený postup: Před zahájením měření je opět nutno zahřívat ověřovaný přístroj jeho vlastní spotřebou po dobu 30 minut.

Úlohu pak zapojte podle níže uvedeného schéma (použitý rezistor musí mít hodnotu nejméně                     700 Ovládací prvky zdroje nastavte na nulové hodnoty, jezdce rezistoru do poloviny dráhy a před zapnutím zdroje požádejte vyučujícího o provedení  kontroly).

R

AN

A

U

5.		Pomocí klešťového multimetru změřte absolutní hodnotu (modul) impedance seriového obvodu, tvořeného z  žárovky a kondenzátoru  (viz schema na přípravku). Určete absolutní a relativní chybu takto změřené impedance. Dále určete kapacitu předřazeného kondenzátoru za předpokladu, že impedance žárovky je zanedbatelná.

Doporučený postup a bezpečnostní opatření: Při měření napětí klešťovým multimetrem používejte výhradně speciální měřicí vodiče. Měření napětí 230 V  neprovádějte sami, ale pouze pod dohledem vyučujícího.